成武县人民医院核医学科建设项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2024年12月29日，成武县人民医院根据核医学科建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326—2023）、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于成武县永昌路以西，北环路以南，永昌路与北环路交汇处。本次验收内容为1台GE Discovery PET/CT 710 Clarity型PET/CT，使用放射性核素18F及68Ge校准源2枚开展放射诊断。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年4月，委托山东博瑞达环保科技有限公司编制完成了《成武县人民医院核医学科建设项目环境影响报告表》。2021年5月18日，菏泽市行政审批服务局以菏行审环(2021)031号文件批复。

成武县人民医院现持有菏泽市行政审批服务局颁发的辐射安全许可证，证书编号为鲁环辐证[17031]，变更后种类和范围为使用V类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，丙级非密封放射性物质工作场所。辐射安全许可证有效期至2027年2月7日。本次验收的非密封放射性物质18F、放射源68Ge及PTE/CT均已进行了许可登记。

本项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

项目实际总投资金额为2500万元，环保投资120万元，所占比例为4.8%。

二、环境保护设施建设情况

- （一）辐射安全与防护设施建设情况

- 核医学工作场所实施分区管理，分为控制区和监督区，严格控制无关人员进入，在控制区场所设置警示灯，悬挂电离辐射警示标识等；核医学工作场所采用实体屏蔽；医院还为工作人员配备了铅衣、铅帽、铅围脖等个人防护用品及便携式辐射监测仪、表面污染检测仪、活度计等检测设备；设置了门灯连锁装置和急停按钮等防护设施。

- （二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

1.成立了环境辐射安全与放射卫生防护安全管理领导小组，签订了辐射工作安全责任书；制定了《辐射安全防护制度》、《个人防护与剂量监测管理制度》、《工作场所的辐射监测制度》、《辐射防护培训制度》、《个人防护与剂量监测管理制度》、《PET/CT操作规程》、《放射个人剂量监测仪佩戴规定》、《核医学科工作人员岗位职责》、《放射防护质量保证大纲》等辐射安全相关管理制度；编制了《放射突发事件应急处置预案》。

2.制定了《辐射防护培训制度》，开展培训工作。本项目4名辐射工作人员均参加辐射安全管理、辐射安全与防护考核，成绩合格。

- 三、工程变动情况

- 经查阅环境影响评价文件、批复要求及现场核实，建设项目实际建设位置、性质、建设规模、关键设备及采用的辐射安全防护措施等未发生重大变动，符合环境影响评价文件批复要求。

- 工程建设对环境的影响

- 现场监测结果

验收监测期间非工作状态下，本项目核医学工作场所周围环境γ辐射空气吸收剂量率处于菏泽市环境天然辐射水平的正常波动范围内。工作状态下，本项目核医学工作场所外屏蔽环境γ辐射空气吸收剂量率监测结果低于环评批复、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）所提出的2.5μSv/h的标准限值。

工作场所控制区内仅有工作人员及患者停留处环境γ辐射空气吸收剂量率监测结果低于《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）及环境影响评价文件所提出10μSv/h的标准限值。

- 控制区表面污染、监督区表面污染监测结果满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的放射性表面污染控制水平要求。土壤放射性总α放射性、总β放射性处于本底水平范围内。

- 年有效剂量

根据验收监测计算结果，本项目辐射工作人员年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定职业人员的剂量限值20mSv/a，也低于《核医学辐射防护与安全要求》（HJ1188-2021）一般情况下职业照射的年剂量约束值和环境影响评价文件提出的年管理剂量约束值5mSv/a。

职业工作人员手部年受照剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中规定的工作人员手部500mSv/a限值，也低于环境影响评价文件提出的125mSv的年管理剂量约束限值。

公众人员年有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的1mSv/a剂量限值，也低于环境影响评价文件提出的公众年剂量管理目标值0.1mSv/a。

五、验收结论

成武县人民医院认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意核医学科建设项目（一期）通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

结合工作实际，进一步完善和规范辐射安全管理，定期做好辐射工作人员再培训。按时限要求，及时通过申报系统上传年度评估报告。

七、验收人员信息

- 见附表

- 成武县人民医院

2024年12月29日

成武县人民医院核医学科建设项目（一期）

竣工环境保护验收工作组名单

| 验收工作组 | 机构 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 曹兆伟 | 成武县人民医院 | 基建科主任 |  |
| 组员 | 建设单位 | 肖 迪 | 成武县人民医院 | 科室主任 |  |
|  | 技术专家 | 陈 婷 | 山东省核与辐射安全监测中心 | 高 工 |  |
|  |  | 王文然 | 山东省建设项目环境评审服务中心 | 高 工 |  |
|  | 调查报告编制单位 | 杨路路 | 山东鲁环检测科技有限公司 | 助理工程师 |  |